LUGB型涡街流量计

LUGB型涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,无可动机械，本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃～+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。

测量原理：

在流体中垂直地插入一根柱状阻力体时，在其两侧就会交替地产生旋涡，随着流体向下游方向运动，形成旋涡列，称为卡曼涡街。产生涡街的阻力体称旋涡发生体。实验证明，旋涡的频率与流速成正比，可用下式表示：

f=SrV(1−4dπ∗D)d

其中：
f-旋涡频率　　　　　　 Sr-斯特劳哈尔
d-柱状体迎流面宽　　　 V-管内平均流速
D-管道内径

实验证明：当两列旋涡之间的距离h和同列两个旋涡之间的距离L满足公式 L/h=0.281 时非对称旋涡列就能保持稳定状态。当流体雷诺数Re在5000-150000之间范围内时，Sr基本不变，所以d和Sr为定值时旋涡发生体的频率f与流体的平均流速成正比，即与体积流量Q成正比而与压力、温度、密度等参数无关。
　　当旋涡在柱体两侧产生时，传感器受到与流向垂直的交变升力的作用感生信号，升力的变化频率是旋涡频率，传感器将信号送转换器放大整形后得到与流速成线性比例的脉冲信号直接输出或将其转换成4~20mA标准信号输出，流量Q与频率f的关系如下式：

Q=fk

其中：Q-瞬时体积流量(升/秒)        f-频率 (Hz)           k-仪表常数 (次/升)

其功能模块如下：

技术参数:

| 采用标准 |  | Q/YHC0401-2001 JB/T6807-93 |
| --- | --- | --- |
| 测量介质 |  | 气体、液体、蒸汽 |
| 口径规格 | 法兰卡装式口径规格 | 25，40，50，65，80，100 |
|  | 法兰连接式口径规格 | 100，125，150，200 |
|  | 接入式口径规格 | 150~2000 |
| 流量测量范围 | 正常流速测量范围 | 气体：5~50m/s 液体：0.5~7m/s |
|  | 正常流量测量范围 | 液体、气体流量测量范围见表2 蒸汽流量测量范围见表3 插入式流量测量范围见表4 |
| 测量精度 |  | 法兰卡装式、法兰式为1级、1。5级 |
|  |  | 插入工业管道上精度为2.5级 |
| 被测介质温度 |  | -25 ℃~100 ℃ -25 ℃~150 ℃ -25 ℃~250 ℃ |
| 工作压力 |  | 1.6MPa； 2.5MPa; 4.0 MPa |
| 输出信号 | 脉冲电压输出信号 | 高电平：8~10V 低电平：0.7~1.3V (防爆型：高电平：4~5V 低电平：0.7~1.3V) |
|  |  | 脉冲占空比约为50%，传输距离为100米 |
|  | 标准电流输出信号 | DC4~20mA 允许外接负载电阻小于600Ω（电源24V）传输距离为3000米 |
| 仪表使用环境 |  | temperature:-25 ℃~+55 ℃ humidity: 5~90% RH50 ℃ |
| 材质 |  | 表体为1Cr18Ni9Ti，转换器外壳为铝合金，（表体根据订货要求可用00Cr17Ni14Mo2生产） |
| 电源 |  | DC12V±10%； DC24V±10%； or double lithium battery 3.6V 7.5Ah |
| 防爆等级 |  | T1~T5 |
| 防护等级 |  | IP65 |
| 前后直管段要求 |  | 请见下表 |

液体、工况气体流量范围：

| 通径caliber mm | DN mm | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体 | m3 /h | 0.3~4 | 1.2~16 | 1.5~18 | 2.25~30 | 4~55 | 5.9~84 | 9~135 | 14~200 | 22~330 | 32~480 | 56~800 |
| 气体 | m3 /h | 5~30 | 10.2~80 | 15~150 | 22~220 | 35~350 | 60~600 | 90~900 | 140~1400 | 220~2200 | 300~3000 | 550~5500 |

饱和蒸汽流量范围：

| 通径 压 力 | 25mm |  | 32mm |  | 40mm |  | 50mm |  | 65mm |  | 80mm |  | 100mm |  | 150mm |  | 125mm |  | 200mm |  | 温度 C | 密度 kg/m 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 |  |  |
| 0.1 | 20 | 101 | 22.5 | 150 | 36 | 229 | 59 | 358 | 93 | 600 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 348 | 2.25 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
| 0.2 | 21 | 136 | 29.5 | 210 | 47 | 333 | 77 | 520 | 124 | 880 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 463 | 3.30 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
| 0.3 | 24 | 151 | 36 | 280 | 56 | 436 | 92 | 680 | 152 | 1.15 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 567 | 4.30 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
| 0.4 | 27 | 186 | 42 | 340 | 65 | 536 | 105 | 836 | 171 | 1.40 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 640 | 5.24 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
| 0.5 | 30 | 248 | 46 | 410 | 72 | 636 | 118 | 994 | 188 | 1.69 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 691 | 6.23 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
| 0.6 | 34 | 256 | 50 | 470 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 206 | 1.95 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 766 | 7.20 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
| 0.7 | 37 | 325 | 54 | 530 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 225 | 2.20 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 832 | 8.15 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
| 0.8 | 39 | 325 | 58 | 600 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 243 | 2.47 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 888 | 9.10 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
| 0.9 | 42 | 394 | 62 | 650 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 253 | 2.73 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 936 | 10.0 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
| 1.0 | 45 | 441 | 66 | 720 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 272 | 3.00 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.00 | 11.0 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
| 1.1 | 47 | 479 | 70 | 780 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 289 | 3.26 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.07 | 12.0 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
| 1.2 | 50 | 463 | 73 | 850 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 306 | 3.05 | 422 | 5.29 | 723 | 8.4 | 1.12 | 13.0 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
| 1.3 | 52 | 555 | 77 | 910 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 314 | 3.77 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.17 | 13.9 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
| 1.4 | 54 | 593 | 79 | 970 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 328 | 4.00 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.22 | 14.8 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
| 1.5 | 57 | 630 | 82 | 1.00 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 341 | 4.30 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.26 | 15.8 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
| 1.6 | 59 | 669 | 1.1 | 140 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 353 | 4.55 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.31 | 16.8 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
| 1.7 | 61 | 707 | 1.15 | 146 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 365 | 4.80 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.36 | 17.7 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
| 1.8 | 63 | 746 | 1.22 | 151 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 385 | 5.07 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 1.41 | 18.7 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
| 1.9 | 66 | 784 | 1.28 | 155 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 395 | 5.33 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 1.46 | 19.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
| 2.0 | 68 | 822 | 1.35 | 161 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 404 | 5.60 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 1.50 | 20.6 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
| 3.0 | 87 | 1.21 | 1.98 | 207 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 532 | 8.21 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 1.95 | 30.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
| 4.0 | 106 | 1.61 | 2.60 | 251 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 647 | 11.0 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.40 | 40.2 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.21 |
| 4.3 | 111 | 1.73 | 2.80 | 264 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 666 | 11.6 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 2.47 | 43.0 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |

注：上表中红色区域数据单位为t/h；其余数据单位为kg/h

液（气）体插入式涡街流量计流量范围：

| 通径 DN | 液体(m3/h) |  | 气体(m3/h) |  | 通径 DN | 液体(m3/h) |  | 气体(m3/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| 200 | 55 | 570 | 560 | 4530 | 900 | 1145 | 11450 | 11450 | 91605 |
| 250 | 88 | 885 | 880 | 7070 | 1000 | 1410 | 14140 | 14135 | 113095 |
| 300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 | 1100 | 1710 | 17110 | 17100 | 136840 |
| 350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 | 1200 | 2035 | 20360 | 20230 | 162850 |
| 400 | 225 | 2265 | 2260 | 18100 | 1300 | 2385 | 23895 | 23890 | 191125 |
| 450 | 286 | 2870 | 2860 | 22905 | 1400 | 2770 | 27710 | 27705 | 221660 |
| 500 | 350 | 3540 | 3530 | 28275 | 1500 | 3170 | 31800 | 31700 | 254455 |
| 600 | 505 | 5090 | 5085 | 40715 | 1600 | 3610 | 36200 | 36105 | 289510 |
| 700 | 690 | 6930 | 6925 | 55420 | 1800 | 4580 | 45850 | 45750 | 366410 |
| 800 | 900 | 9050 | 9045 | 72380 | 2000 | 5650 | 56550 | 56545 | 452365 |

结构及尺寸：

- 法兰卡装式：主要用于通径在15～100范围内的满管式涡街表。参见图3及表5

- 法兰连接式：主要用于通径在100～200范围内的满管式涡街表。参见图3及表5

- 插入式：主要用于通径在200～2000范围内的大口径管道。参见图4
(球阀主要用于不断流装卸，在脏污介质中运行时便于定期清洗和维修。由用户根据需要自备)

插入式涡街流量计安装尺寸 mm

| DN | H | Position |
| --- | --- | --- |
| ф200－ф500 | 950 | 中心流速点 |
| ф500－ф1000 | 1200 |  |
| ф1000－ф1400 | 1500 |  |
| ф1400－ф2000 | 1810 | 平均流速点 |

尺寸：

| 表体型式 | 公称通径mm | 压力等级MPa | L mm | G |  | D mm | d1 mm | N-d2 | d mm | b mm | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 常温 | 高温 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰卡装式 | 15 | 2.5～4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 15 | - | 7.5 |
|  | 25 | 2.5～4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 25 | - | 7 |
|  | 32 | 2.5～4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - | - | 32 | - | 10 |
|  | 40 | 2.5～4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - | - | 40 | - | 11 |
|  | 50 | 2.5～4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - | - | 50 | - | 12.5 |
|  | 65 | 1.6～2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - | - | 65 | - | 17 |
|  | 80 | 1.6～2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - | - | 80 | - | 20 |
|  | 100 | 1.6～2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - | - | 100 | - | 27 |
| 法兰连接式 | 100 | 1.6 | 250 | 310 | 530 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 100 | 26 | 20 |
|  | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-Φ18 | 125 | 26 | 22 |
|  | 150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 150 | 28 | 24 |
|  | 200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-Φ23 | 200 | 30 | 31 |

型号及代码：

| 型号 | 基本代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接方式 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰式 |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰卡装式 |
|  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 插入式 |
| 被测介质 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 液体 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 气体 |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽 |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 热水 |
| 被测管道通径标志 |  |  | -××× |  |  |  |  |  |  | 参见表1 |
| 输出信号 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  | 两线制脉冲 |
|  |  |  |  | -3 |  |  |  |  |  | 三线制脉冲 |
|  |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  | 两线制4－20mA |
| 表头指示 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 无指示表头 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 智能数显指示(瞬时、累计量) |
| 配接电源 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | DC12V 仅配脉冲输出 |
|  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  | DC24V |
|  |  |  |  |  |  | Z |  |  |  | 电池供电 |
| 表体材料 |  |  |  |  |  |  | -C |  |  | OCr18Ni12Mo2Ti |
|  |  |  |  |  |  |  | -D |  |  | 1Cr18Ni9Ti |
| 压力 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1.6MPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2.5MPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4.0MPa |
| 防爆性能 |  |  |  |  |  |  |  |  | N | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 本安防爆 |

公称通径表

| 通径 mm | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通径标志 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 |

| 通径 mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | … | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通径标志 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | … | 200 |